河南理工大学高性能计算平台项目
采购合同书（包2）

备案编号：HPU政采-2026-36
采购编号：豫财招标采购-2026-899
[bookmark: OLE_LINK2]供方：河南钛马信息技术有限公司           签约时间：2026年9月23日 
需方：河南理工大学                       签约地点：河南理工大学南校区

供、需双方依据河南省公共资源交易中心签发的公开招标文件[采购编号：豫财招标采购-2026-899号]中标通知书，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定以及需方招标文件和供方投标文件内容，供需双方经友好协商，现达成以下条款：
一、合同标的与价款
本合同所指货物为实验室智能管控平台（二期）项目（主要技术参数及配置见附件一、附件二），合同总价款为人民币 5732810.00        元（大写： 伍佰柒拾叁万贰仟捌佰壹拾元整）；该价格已经包含生产、制造、运输、装卸、安装、调试、培训、保险、税金、利润、保修等相关全部费用。
二、货物质量要求与售后服务要求
供方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合国家相关技术质量规范及该货物的出厂标准。
货物的质量、规格、性能及技术规范等要求详见附件一与附件二；质保期及售后服务要求按招标（采购）文件及投标（响应）文件相应条款执行（详见附件三）。
三、合同履行的地点及进度
合同签字盖章后，供方应于本合同签订之日起 180日 内将合同条款中的全部货物运送到河南理工大学 国有资产与实验室管理处 指定地点，尽快完成货物的安装、调试和人员培训。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、环境等。
四、技术资料
合同签订后7天之内，供方应将每套货物的中（英）文技术资料一套（如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南（或）服务手册）提交给需方。另外一套完整的上述资料供方应包装好随同每批货物装箱发运。
五、使用合同文件和资料
事先未经需方书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
六、检验和测试
货物抵达目的地后，由需方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方；或对成套货物安装调试、人员培训有异议的；或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后最迟应于24小时内解决问题。
如果供方在收到通知后7天内没有解决问题，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用均由供方承担。
如供、需双方对货物的质量发生争议，可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验，检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。
七、验收
1.开箱验收：货物到达目的地后，供方按照合同所列规格型号、技术参数以及数量等进行开箱验收，并按要求及时填写到货开箱验收报告（见附件四）。      
2.正式验收：货物开箱验收合格后，供方尽快对货物进行安装、调试，完成使用培训，确保货物正常运行后向需方提出货物验收申请，根据验收申请，需要组织相关人员或第三方进行正式验收。
需方严格按合同内容进行验收，供方不得变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向需方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，供方应承担因更换而支付的一切费用。未经需方同意而进行变更，需方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求供方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。
八、人员培训
供方应当安排技术人员免费为需方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物达到国家规定运行标准和使用要求。
九、付款方式及期限
1.货物合同签订后，需方向供方支付合同额40%的预付款（¥ 2293124.00元），货物到达合同约定的交货地点并开箱验收合格后，需方向供方支付合同额 30%的货款（¥ 1719843.00元），货物经调试运行后并经供、需双方正式验收合格后，需方向供方支付剩余货款（¥ 1719843.00元）。
2.在支付预付款前，供方需按合同总金额开具增值税专用发票。
十、免税 
免税产品应由供需双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认供需双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。 
十一、知识产权 
供方应保证需方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期等的起诉。 
十二、本合同的组成文件
本合同及附件、投标（响应）文件及其附件、招标（采购）文件及补充通知、评审中的磋商（谈判）记录、中标（成交）通知书、国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件等。 
十三、违约与索赔
供方未按期交付货物的，应向需方偿付违约金，违约金按每周合同总价款的1%计收。该违约金的最高限额为合同总价款的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同，要求供方返还已支付的预付款同时保留向供方追诉的权利。
供方不能交付货物的，应返回需方已支付的预付款，且向需方偿付合同总价款10%的违约金，同时需方有权解除合同。
如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式解决索赔事宜：
1.供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。
2.根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。
3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和（或）货物来更换有缺陷的部分和（或）修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应延长所更换货物的质量保证期。
如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，需方所选择的上述索赔方式之一应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从履约保证金和合同货款中扣回索赔金额。
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附件一
货物规格价格一览表
	序号
	货物名称
	品牌型号及制造商
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	系统软件
	耀客明道    
V1.0
耀客明道物联网（武汉）有限公司
	1套
	571000
	571000

	2
	应用服务器
	海康威视    
DS-VM22R-CL/R2
杭州海康威视数字技术股份有限公司
	1套
	83000
	83000

	3
	视频分析算力服务器
	H3C     
H3C UniServer R4900 G5
新华三技术有限公司
	1套
	221000
	221000

	4
	便携式计算机
	Lenovo
昭阳X7-16IAH092
联想（北京）有限公司
	1台
	12900
	12900

	5
	室内云台
摄像机
	海康威视
DS-2PT2D4XYZIW-ABC/VWS
杭州海康威视数字技术股份有限公司
	580套
	1400
	812000

	6
	全景球形
摄像机
	海康威视
DS-2SE4CXYZUV-ABCDEF
杭州海康威视数字技术股份有限公司
	5套
	3280
	16400

	7
	枪型摄像机
	海康威视
DS-2CD5A4XYZUV-ABCDEF
杭州海康威视数字技术股份有限公司
	10套
	900
	9000

	8
	防爆摄像机
	海康威视
DS-2DF3404I-DX
杭州海康威视数字技术股份有限公司
	10套
	4150
	41500

	9
	热成像摄像机
	海康威视
HM-TD26XXX-ABCDEFG
杭州海康威视数字技术股份有限公司
	94套
	3600
	338400

	10
	128路硬盘
录像机
	海康威视
DS-96128N-I24R-V4
杭州海康威视数字技术股份有限公司
	1台
	84000
	84000

	11
	256路硬盘
录像机
	海康威视
DS-96256N-I24R-V4
杭州海康威视数字技术股份有限公司
	3台
	98000
	294000

	12
	多功能门禁
一体机
	海康威视
DS-K1T69THAM
杭州海康威视数字技术股份有限公司
	340台
	3650
	1241000

	13
	人脸门禁
一体机
	海康威视
DS-K1T6XYZUV-ABCD
杭州海康威视数字技术股份有限公司
	226台
	1740
	393240

	14
	门禁电磁锁
套件
	海康威视
EB29
杭州海康威视数字技术股份有限公司
	827套
	305
	252235

	15
	室内弱电箱
	定制
定制
河南钛马信息技术有限公司
	566套
	240
	135840

	16
	多功能气体
传感器
	仁科
RS-MG111/FU
山东仁科测控技术有限公司
	135套
	2600
	351000

	17
	动环监控主机
	海康威视
DS-B83-MR1608
杭州海康威视数字技术股份有限公司
	10台
	5000
	50000

	18
	核心交换机
	锐捷
RG-S5750C-28SFP4XS-H
锐捷网络股份有限公司
	1套
	35495
	35495

	19
	光纤汇聚
交换机
	锐捷
RG-S5310-24SFP4XS-E
锐捷网络股份有限公司
	15套
	5700
	85500

	20
	48口POE
交换机
	锐捷
RG-S5300-48GT4XS-P-L
锐捷网络股份有限公司
	5套
	6500
	32500

	21
	24口POE
交换机
	锐捷
RG-NBS3200-24GT4XS-P-E
锐捷网络股份有限公司
	57套
	2350
	133950

	22
	16口POE
交换机
	锐捷
RG-YS118GS-P
锐捷网络股份有限公司
	60套
	1450
	87000

	23
	楼层弱电机柜
	锐标
RB6609100
香河顺通金属制品有限公司
	65套
	430
	27950

	24
	楼层电源
配电箱
	正泰
定制
浙江正泰电器股份有限公司
	65套
	300
	19500

	25
	楼宇网络机柜
	锐标
RB6626100
香河顺通金属制品有限公司
	16套
	1500
	24000

	26
	六类国标网线
	厚德缆胜
H-W650
浙江揽盛通信科技股份有限公司
	100箱
	750
	75000

	27
	10KVA UPS
电源
	智廷
ZT-HT1110XL
浙江智廷信息科技有限公司
	2套
	35800
	71600

	28
	6 KVA UPS
电源
	智廷
ZT-HT1106XL
浙江智廷信息科技有限公司
	5套
	23000
	115000

	29
	3KVA UPS电源
	智廷
ZT-HT1103L
浙江智廷信息科技有限公司
	6套
	13800
	82800

	30
	2KVA UPS电源
	山特
C2K（G7）
山特电子（深圳）有限公司
	6套
	6000
	36000

	合计：人民币伍佰柒拾叁万贰仟捌佰壹拾元整
	5732810














附件二
货物主要技术参数
	序号
	货物名称
	技术参数

	1
	系统软件
	★1、系统支持不同级别安全角色管理，角色定义包含：超级管理员、一级校级管理员、二级院级管理员、实验中心主任、实验室负责人、校长、二级学院院长、教师、学生等，并可根据业务需求，增加分级，授权不同角色相应的管理权限和管理范围。

	
	
	★2、支持对接学校数据中台（HTTP/HTTPS、JSON、API 协议），通过授权申请，定时自动更新全校机构、师生ID号、人脸识别特征码、联系电话、所属单位等系统基础数据。提供完整的数据库说明文档，产生的业务数据与数据中台通过中间库或数据API形式实现双向共享数据。系统软件制造商提供与学校现有平台对接服务承诺函。

	
	
	★3、系统实验室安全准入模块：与现有实验室安全综合信息平台（HTTP/HTTPS、RESTful、API协议）对接，获取实验室准入动态积分数据。只有通过安全培训考试且获得准入资格的，师生才可以预约申请门禁权限，老师才能获得学院实验室管理员和实验室负责人资格；如果师生的实验室动态积分低于准入资格阈值，系统自动封禁其实验室准入资格，并通过企业微信推送消息到实验室关联的师生，提醒尽快参加安全培训学习考试。获得准入资格的，预约门禁时，支持使用时段、实验时间、实验内容等字段编辑，并支持暂存、提交、变更等功能；实验室负责人可设置开放时段、开放规则、开放用户范围、提前预约时间，对提出预约的师生用户进行审批，支持拒绝、同意、变更预约时长等功能。预约审批功能支持电脑WEB端和移动端APP操作，并生成记录，以列表形式呈现，管理员均可在平台查看实验室预约人、预约时间段、审批状态等信息。系统支持房间负责人通过手机端远程开门，并查看当日门禁进出记录。系统软件制造商提供与学校现有平台对接服务承诺函。

	
	
	★4、系统实验室门禁权限管控模块：支持按照直属分级管理要求实时调整学院管理员、实验室负责人及相关师生的门禁权限；可一键封禁/解禁实验室门锁，而不影响实验室负责人及相关师生的身份；实验室封禁期限可以天为单位进行设置；封禁期间，屏蔽实验室负责人及相关师生的门锁开启权限，只有超级、校级和院级管理员才可以打开；封禁期满，经校级管理员确认开启后，实验室负责人及相关师生才能重新获得准入权限；实验室封禁期间，多功能门禁屏正常显示实验室信息、并以警示色提示房间封禁状态；当实验室门锁封禁/解禁状态变化时，通过企业微信推送消息到实验室负责人，告知门禁权限变动信息；登录管控系统，可查看全校实验室封禁记录和封禁原因等信息。发现某个区域或实验室有异常情况，支持管理员强行关闭或开启该区域的所有门功能。

	
	
	5、系统门禁语音告警功能：实时监测门禁设备的工作状态，如检测门禁长时间未关闭（如：60秒以上），发报警信息，语音提醒关门。

	
	
	★6、系统实验室安全检查模块：与现有实验室安全综合信息平台（HTTP/HTTPS、RESTful、API协议）对接，将实验室基本信息二维码数据下发到多功能门禁一体机显示屏，检查实验室时，使用企业微信扫码即可自动填充实验室名称、房间号、实验室负责人、安全等级、危险源种类、应急措施等信息；支持实验室安全检查现场照片登记、上传等安全问题信息，可查询、统计安全检查台账，并将检查台账推送给实验室负责人，台账内容包含：实验室信息、安全检查记录和台账问题整改反馈情况等；支持导入教育部最新高等学校实验室安全检查项目表，支持整改负责人填写整改过程，上传照片、文件等材料。

	
	
	★7、系统实验室视频监控与行为识别模块：可通过摄像机实时监控实验室重点区域状态，通过红外热像测温设备监控实验室设备温度，实现温度异常报警；支持手机端APP和电脑WEB端预览、存储、回放视频等功能，存储时间不少于3个月；可连续扫描采集不少于300个点位的图像，在本地算力服务器上实时识别人的不安全行为和实验室不安全状态，发现违规行为能及时进行报警提醒，提醒方式支持企业微信信息（OAuth协议）推送。可识别的行为和状态不少于以下类型：实验人员穿凉鞋、拖鞋、短裤进入实验室，涉及化学的实验室人员未佩戴护目镜、防护手套、实验服；在实验操作区域饮水、进食；实验过程中长时间看手机；实验时擅自离岗，无人值守；在实验室吸烟、违规使用明火；在消防通道、安全出口处堆放杂物；冰箱、气瓶距离加热设备过近；气瓶未合理固定、气瓶储存过多；通风橱视窗过高；试剂柜门没关，电线线缆随意拖拽在地面。

	
	
	★8、系统物联网实验室环境监测模块：根据实验室具体情况可实时检测实验室温湿度、各类气体（PM2.5、PM10、TSP、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3）浓度，显示实时曲线、历史曲线，可设置报警阈值，超限报警，并通过与学校企业微信消息和短信平台对接（OAuth协议），向实验室负责人、学院管理员推送报警信息。系统支持通过登录企业微信查看传感器实时数据和历史数据，并与房间监控画面关联，实现移动端实验室巡检。

	
	
	★9、系统应用软件涵盖实验室环境监测、视频监控与行为识别、门禁管控或人员准入等，符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要 求和评价》要求（投标文件中具备承诺函）。

	
	
	10、系统应用软件符合学校相关技术标准要求，免费提供与学校各系统和应用的对接服务和技术支持，免费开发必要数据和功能的访问接口。

	
	
	★11、系统应用软件与学校人脸中台通过下发特征值方式共享人脸特征，不进行用户照片本地化存储；面向数据中台提供与系统使用人脸门禁一体机一致的特征值生成API（软件算法或硬件设备）。

	
	
	 ★12、系统应用软件完成与统一身份认证平台（基于CAS协议）进行对接；移动端可实现与企业微信平台对接（OAuth协议），通过企业微信作为统一访问入口，与学校企业微信平台实现统一身份认证，无须进行二次登录认证；以学校统一身份认证平台作为系统日常登录的主入口，同时保留独立的系统登录界面作为备用入口。系统软件制造商提供与学校现有平台对接服务承诺函。

	
	
	13、系统满足学校网络安全相关要求。具备完整的日志审计功能，确保通过学校指定第三方机构进行的二级等级保护测评；项目生命周期内免费修补系统漏洞，保证系统网络和数据安全。

	
	
	★ 14、所有Web页面支持PC页面和移动面的自适应，所有WEB页面可兼容Chrome、Edge、Firefox等主流浏览器，移动端页面兼容IOS及安卓版企业微信。
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	应用服务器
	★ 1、配置2颗处理器，单处理器物理核心数8核，主频3.0GHz线程数16线程。

	
	
	★2、配置4*32GB DDR4 2933/3200MHzECCRDIMM内存，支持8个内存插槽，最大可支持1TB内存容量，至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种。

	
	
	★3、配置2块1.2T 10K2.5寸SAS硬盘，最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS 3.0及以上接口硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS 3.0及以上接口硬盘，板载最大可选支持1个SATAM.2硬盘。

	
	
	★4、其他接口：2个千兆电口和2个PCIE万兆光口，7个USB 3.0接口，2个VGA或DP口。

	
	
	★5、服务器PCIe插槽或接口8个，可通过扩展卡进行插槽扩展，PCIe插槽接口符合PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽保证向下兼容。

	
	
	★6、配置1块热插拔铂金1+1冗余电源，支持过流及短路保护的功能；配置4个热插拔高速系统风扇。

	
	
	★7、所投设备符合国家级GB/T 9813.3-2017标准中的可靠性检验要求，MTBF≥35万小时，支持硬盘、电源、风扇热插拔 (内置风扇除外)。

	
	
	▲8、服务器自带BMC管理软件，BMC管理软件符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》。

	
	
	9、提供设备3C证书，节能证书。

	
	
	★10.服务器外观和结构：a)服务器的零部件紧固无松动，可插拔部件可靠连接，开关、按钮和其它控制部件灵活可靠，布局方便使用；b)产品表面没有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d)在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e)机架、机箱的尺寸符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不干涉相邻机体。

	
	
	★11.环境适应性：气候环境适应性符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa。

	
	
	★12.机械环境适应性：机械环境适应性符合 GB/T9813.3的有关规定。

	
	
	★13.服务器噪声：符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB。

	
	
	★14.服务器散热方式：支持风冷或液冷等。

	
	
	★15.操作系统及驱动功能：支持远程关机和重新启动功能，支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级，其他功能可满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求。

	
	
	★16.服务器兼容性：适配3 种及以上厂商的内存产品，适配3 种或以上厂商的固态存储产品，适配两种或以上厂商网卡，兼容3个及以上厂商的数据库，兼容3个及以上厂商的中间件，兼容3个及以上厂商的大数据平台，兼容2款及以上虚拟化软件，兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，支持使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。

	
	
	★17.其他实质性要求：不低于财库〔2023〕33号发布《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》实质性指标的最低要求。
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	视频分析
算力服务器
	★1、处理器配置：2颗 28核心，56线程，2.0GHZ处理器，42 MB缓存，多核并行运算架构，保障多路视频解析、AI算法推理高效稳定运行。采用标准1U机架式结构，适配标准机柜安装，支持7×24小时不间断稳定运行。

	
	
	★2、内存256GB DDR5,支持32个DIMM插槽，至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种；配置3块2.4TB 10K SAS硬盘；配置2G缓存阵列卡（RAID 0/1/5/10/6）。

	
	
	★3、接口配置：4口千兆电口网卡，2口万兆光口，6个USB 3.0接口；2个VGA接口，显示接口类型1种，串口数量 1 个，并实现GB/T 6107或GB/T 26803.2的相关功能。

	
	
	▲4、加速卡配置：4块48G，单块显存速率21.0Gbps，带宽768GB/s，支持14块单宽GPU卡，提供厂商官网截图证明。

	
	
	★5、配置2块2000W热插拔冗余电源，6个热插拔冗余风扇，配备电源指示灯指示待机、工作异常等状态，整机电源模块具备热插拔功能，支持过流及短路保护的功能。

	
	
	6、服务器支持CNN、RNN、LSTM等传统网络架构，支持多种深度学习框架，如TensorFlow、PyTorch、PaddlePaddle、ONNX等。

	
	
	▲7、服务器视频编解码性能：视频编码：支持H.265编码协议，支持1路8K@30fps、16路1080P@30fps视频同步编码；视频解码：兼容H.265、VP9、AVS2、AVC、MVC等主流解码格式，支持8K@60fps/4K@120fps、8K@30fps超高清视频解码，可实现30路1080P@30fps视频同步解码。

	
	
	▲8.服务器支持图形化的机箱内部温度拓扑图显示，精准模拟服务器内部温度，提供温度展示功能，并展示各组件温度传感器的分布图，查看服务器整体温感状态。

	
	
	9.服务器应急诊断功能：服务器启动进程挂死时，可对服务器的硬件部件进行诊断，隔离故障部件并重新启动。

	
	
	★10.服务器外观和结构：a)服务器的零部件紧固无松动，可插拔部件可靠连接，开关、按钮和其它控制部件灵活可靠，布局应方便使用；b) 产品表面没有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志清晰、端正且牢固；d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e) 机架、机箱的尺寸符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不干涉相邻机体。

	
	
	★11.服务器环境适应性：气候环境适应性符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa。

	
	
	★12.服务器机械环境适应性：机械环境适应性符合 GB/T9813.3的有关规定。

	
	
	★13.服务器噪声：符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB。

	
	
	★14.服务器散热方式：支持风冷或液冷等。

	
	
	★15.服务器操作系统及驱动功能：支持远程关机和重新启动功能，支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级。

	
	
	★16.服务器兼容性：适配3 种及以上厂商的内存产品，适配3 种或以上厂商的固态存储产品，适配两种或以上厂商网卡，兼容3个及以上厂商的数据库，兼容3个及以上厂商的中间件，兼容3个及以上厂商的大数据平台，兼容2款及以上虚拟化软件，兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，支持使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。

	
	
	★17.其他实质性要求：不低于财库〔2023〕33号发布《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》实质性指标的最低要求。
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	便携式
计算机
	★1、处理器24核，睿频频率5.2GHz，高速缓存24M；末级缓存容量30MB，支持的内存最高速率：3200MT/s

	
	
	★2、内存32G；配置数量（板载内存不涉及）1，支持DDR4内存及以上内存类型，读写速率3200MT/s。

	
	
	★3、主板集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，互联拓扑可通过处理器或交换电路实现，主板支持安装多功能导入装置板卡或预留相应孔位及接口，支持瞬间过流保护和防静电保护功能，内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品，集成键盘、触控板输入部件，同时具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能。

	
	
	★4、固态存储盘数量1个，存储容量1T SSD， NVMe接口协议，存储形态M.2，存储寿命TBW≥80TB。

	
	
	5、独立显卡

	
	
	★（1）独立显卡，显存类型为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4，

	
	
	▲（2）显存16G，功耗区间：最高175W。

	
	
	★6、显示屏15英寸，分辨率2.5K，位深8 位，色域≥99% sRGB，亮度250尼特，亮度一致性70%，其它参数符合 SJ/T 11292 的相关规定；

	
	
	★7、有线网卡最高速率1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应；支持无线网络通信技术协议：支持 WAPI或 WiFi5.0 及以上协议；无线网卡频宽20MHz，支持2.4GHz、5GHz双频段，支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能，支持蓝牙模块，蓝牙协议5.0版本；

	
	
	★8、电源适配器电源效率在20%/50%/100%负载下效率均不低于87%，满载待机性能（LTP）≥1.5 小时；

	
	
	★9、外设支持摄像头物理隐私保护开关：支持物理隐私保护开关；音频接口类型1个，支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；

	
	
	★10、操作系统及软件功能：中文信息处理要求符合GB18030相关规定，支持操作系统备份及还原功能，支持备份及还原固件功能，支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级。

	
	
	★11、计算机整机可靠性要求：电磁兼容性要求的抗扰度符合GB/T 9254.2的规定，环境条件要求的气候环境适应性符合GB/T 9813.2中规定，环境条件要求的振动适应性符合GB/T 9813.2中规定，环境条件要求的冲击适应性符合GB/T 9813.2中规定，环境条件要求的碰撞适应性符合GB/T 9813.2中规定，环境条件要求的自由跌落适应性符合GB/T 9813.2中规定，环境条件要求的运输包装件跌落适应性符合GB/T 9813.2中规定；MTBF (m1)≥3 万小时；

	
	
	★12、计算机兼容要求：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件，兼容3个及以上厂商的数据库产品，兼容3个及以上厂商中间件产品，兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台。

	
	
	★13、计算机其他实质性要求：不低于财库〔2023〕30号发布《便携式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》实质性指标的最低要求（安全可靠测评除外）。
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	室内云台
摄像机
	1、摄像机支持最大2560×1440@30fps高清画面输出，内置4颗补光灯，支持红外补光，最远照射距离20m。

	
	
	2、支持4倍光学变倍（2.8-12mm），16倍数字变倍。

	
	
	3、摄像机内置麦克风与扬声器，支持双向语音对讲功能，具备1进1出音频线，支持1路音频输入和1路音频输出，提供产品彩页等技术证明。

	
	
	4、摄像机支持最低照度可达彩色0.05Lux，黑白0.005Lux。

	
	
	▲5、摄像机支持水平手控速度不小于50°/S，垂直手控速度不小于50°/S，云台定位精度±0.1°；水平旋转范围为0°~330°，垂直旋转范围为0°~90°。

	
	
	6、摄像机支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。

	
	
	7、摄像机支持区域遮盖功能，支持设置8个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能。

	
	
	8、球机具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。

	
	
	9、摄像机支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1。

	
	
	10、摄像机具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，工作温度范围可达-30℃-60℃；

	
	
	11、为保证视频安全，设备符合《GB/T28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。
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	全景球形
摄像机
	1、球机支持23倍光学变倍，支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达100m、细节白光照射距离最远可达30m，全景红外照射距离最远可达30m、白光照射距离最远可达30m。

	
	
	▲2、由全景摄像机和细节摄像机组成，可输出全景和细节两路视频图像，全景通道分辨率2560×1440，细节通道分辨率2560×1440。

	
	
	3、球机支持声音警戒：报警联动声音报警，声音内容可选；

	
	
	4、球机最低照度可达彩色0.005lx，黑白0.001lx。

	
	
	5、球机支持水平手控速度不小于80°/S，云台定位精度±0.1°，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围-10°~90°。

	
	
	6、球机内置麦克风：支持双mic功能；网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据；内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB）；报警1路报警输入，1路报警输出。

	
	
	7、球机支持联动跟踪功能，全景路检测到移动目标后，球机路可跟踪移动目标。

	
	
	8、球机支持镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。

	
	
	9、球机具备较好的防护性能环境适应性，工作温度范围-30℃-65℃，支持IP66,支持6kV防浪涌。

	
	
	10、球机水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s。

	
	
	11、球机垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s。

	7
	枪型摄像机
	1、摄像机最高分辨率可达2560×1440@25fps。

	
	
	2、摄像机最低照度：彩色：0.005 Lux@（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light，黑白：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。

	
	
	3、摄像机内置音频接口：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器。

	
	
	4、摄像机补光灯类型：反射式补光，双光(红外850nm+白光)，补光距离：2.7-13.5mm：红外最远可达100米，白光最远可达50米。

	
	
	5、摄像机支持CPU、GPU、NPU一体化芯片，具备智能警戒功能：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，并可发出声光报警。

	
	
	▲6、设备内置智能大模型算法，内置大模型算法芯片，运用大模型算法检测并分类识别目标，在环境光照度不高于1lx的情况下，可对识别目标进行检测，检测上报延时不大于1s。

	
	
	7、摄像机外壳防护等级不低于IP67。

	
	
	8、摄像机具有图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
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	防爆摄像机
	1、摄像机视频输出支持2560×1440@25fps，分辨率1500TVL，红外距离20米。

	
	
	2、电动变焦镜头，焦距：2.8～12mm，设备支持自适应10M/100M以太网接口；

	
	
	3、摄像机支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。

	
	
	4、摄像机支持水平手控速度100°/s，支持垂直手控速度60°/s，云台定位精度不大于0.1°。

	
	
	5、摄像机水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为0°～90°，支持90°自动翻转，图像始终保持正像。

	
	
	6、摄像机支持300个预置位，支持8条巡航路径，每条巡航路径可设置32个预置点，支持预置位视频冻结功能。

	
	
	7、摄像机外壳防护等级IP68，工作温度范围-30℃～60℃。

	
	
	8、在同一场景下,相同图像质量下开启智能编码功能后，H.264和H.265码率节约85%以上存储空间。

	
	
	▲9、设备具有气体、粉尘双重防爆认证标识：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80°C Db，提供摄像机防爆合格证。

	
	
	10、含配套支架、镀锌钢管、防爆接线箱等辅材配件。
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	热成像
摄像机
	1、热成像双光谱摄像机，热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器。

	
	
	2、可见光抓拍图片分辨率(像素数)检验：有效像素500万像素，分辨率2688x1944，内置1个算力为2TOPS的GPU芯片。

	
	
	3、摄像机测温精度：±2°C或者读数的±2%（取最大值），吸烟检测最远报警距离：10.5m，防火最远报警距离（以0.05㎡高温源或0.1㎡火焰为准）：50m，最远测温距离（满足测温精度，以0.1m*0.1m目标物为准）：10.5m。

	
	
	4、摄像机补光灯检验：样机内置混合补光灯，由红外灯和白光灯组成，支持红外和白光补光模式。

	
	
	5、摄像机测温范围-20℃~550℃，测温精度最低±2℃或量程的±2%℃。

	
	
	6、摄像机最低照度：0.0089Lux @(F1.6,AGC ON)。

	
	
	7、摄像机外壳防护等级：IP67。

	
	
	8、摄像机可在热成像画面中设置点、线段、区域测温规则，最多可设置35个点、35个区域和11条线，点测温、线测温、区域测温中存在超出报警预设温度时，可进行报警提示，联动报警输出信息，联动录像及联动抓拍。

	
	
	9、摄像机热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹1、铁红2、深褐色等显示模式。

	
	
	10、摄像机测温防火功能检验：支持测温、火点检测、烟雾检测、吸烟检测4个算法功能同时开启，并可分别上传报警事件。

	
	
	▲11、设备通过高温试验：温度85±3℃，持续时间 不低于2h，样机处于工作状态；低温试验：温度-60 ±3℃，持续时间不低于2h，样机处于工作状态，试验后样机能正常工作。摄像机支持视频智能编解码压缩技术和双光融合显示功能，可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息。

	
	
	▲12、摄像机可根据检测场景选择以下智能应用并联动报警:

	
	
	①防火：检测高温、火点、烟雾；

	
	
	②测温：检测实时温度；

	
	
	③吸烟检测：检测人员吸烟行为；

	
	
	④其他：测温、火点检测、烟雾检测、吸烟检测，提供检测报告。

	
	
	13.通过登录企业微信小程序，可查看、切换热成像摄像机双镜头画面，能监听前端拾音器声音
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	128路硬盘
录像机
	1、24盘位智能硬盘录像机，可插拔式安装主板、风扇、电源模块，风扇、冗余电源模块支持热插拔。

	
	
	2、录像机支持最大接入带宽1024Mbps，最大存储带宽1024Mbps，最大转发带宽1024Mbps。

	
	
	3、录像机具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。

	
	
	4、录像机最大可接入128路行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录。

	
	
	5、录像机磁盘阵列功能：可设置为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；RAID开启后，设备带宽不下降。

	
	
	6、录像机支持IPv4和IPv6网络协议；支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPv6方式登录、取流、配置、检索等功能；支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能。

	
	
	7、录像机内置24块8T硬盘，7200RPM,3.5寸，SATA。
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	256路硬盘
录像机
	1、4U机架式24盘位嵌入式网络硬盘录像机，搭载1+1冗余电源。

	
	
	2、录像机存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，最高支持20TB硬盘。

	
	
	3、视频和网络、报警接口：4×HDMI，2×VGA；4×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；16路报警输入，8路报警输出。

	
	
	4、录像机接入能力：最多256路H.264、H.265格式高清码流接入，解码能力：最大支持32×1080P，显示能力：最大支持8K+4K+1080P三异源输出。

	
	
	5、录像机RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。

	
	
	6、录像机支持最大接入带宽1024Mbps，最大存储带宽1024Mbps，最大转发带宽1024Mbps。

	
	
	7、录像机可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘。

	
	
	8、录像机冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作；在更换故障电源后，可恢复到两个电源协同负载均衡工作。

	
	
	9、录像机最大支持1路8K+2路4K+1路1080P三组异源输出，支持选取HDMI3作为8K输出，选取HDMI1/HDMI2作为4K输出，选取HDMI4作为1080P输出。

	
	
	10、录像机支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。

	
	
	11、录像机支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息。

	
	
	12、录像机支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理，支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。

	
	
	13、录像机支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR，支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截。

	
	
	14、录像机内置24块10T硬盘，7200RPM,3.5寸，SATA
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	多功能门禁一体机
	1、一体机可对接学校人脸数据平台。

	
	
	2、一体机支持通过系统平台下发显示内容(实验室监控画面、设备运行数据、实验室人员信息等），可实时发布实验室探测器数据，如温湿度、甲烷和一氧化碳浓度、氧气浓度、颗粒物检测（PM2.5/10）等。

	
	
	3、一体机屏幕尺寸：15.5英寸，分辨率1920*1080；玻璃屏占比90%；结构后壳防破坏能力满足IK10的要求；前面板防破坏能力满足IK07的要求；防水等级满足IP65。

	
	
	4、依据 GB/T 41817‑2022《信息安全技术隐私信息管理体系要求》建设，满足视频隐私数据全生命周期合规管控和师生信息保护合规要求。人脸比对平均时间应＜160ms；最大人脸识别距离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；认假率（FAR）＜0.0002%，拒真率（FRR）＜1%，准确率＞99.95%。

	
	
	5、根据现场情况，对实验室原机械锁进行更换或改造。

	
	
	6、含UPS电源专线所需的线缆，包括不限于：国标RVV3*6、RVV3*1.5。

	
	
	7、设备支持接入实验室管控系统专网。

	
	
	8、设备离线、断网时，仍能根据实验室门禁预约数据，正常开启门禁，离线状态下至少支持10000个用户、10000张人脸库、50000张卡片容量、150000笔记录存储。

	
	
	▲9.一体机具备安全知识弹窗功能，刷脸开门后，一体机可显示实验室安全知识弹窗，并可设置弹窗倒计时时间。
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	人脸门禁
一体机
	1、门禁屏幕采用7英寸触摸屏，屏占比90%，屏幕流明度600cd/m2。

	
	
	2、屏幕分辨率600*1024；屏显具备指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。

	
	
	3、设备采用嵌入式linux系统，1个内置扬声器、1个RS-485串口、1个输入输出韦根接口、2个USB接口（type C 接口、micro USB接口和普通USB连接口皆可）、1个音频输出接口、1个micro SD卡槽扩展、1个门锁I/O输出、1个开门按钮I/O输入、1个门磁I/O输入、2个报警事件I/O输入、1个报警I/O输出，支持MIC音频输入采集。

	
	
	4、前面板防破坏能力满足IK07的要求；结构后壳防破坏能力满足IK10的要求；防水等级大于IP65。

	
	
	5、一体机支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装，支持指纹、蓝牙、身份证阅读、二维码、掌纹掌静脉功能扩展。

	
	
	6、一体机支持通过网络或RS-485做联动控制。

	
	
	▲7、一体机人脸比对平均时间应＜120ms（1:1对比方式）；最大人脸验证距离：＞4m；最小人脸验证距离：＜0.2m；认假率（FAR）=认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）=拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002%；FRR＜1%；准确率＞99.95%；

	
	
	8、一体机支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，待机运行功耗不超过6W。

	
	
	9、依据 GB/T 41817‑2022《信息安全技术隐私信息管理体系要求》建设，实现视频隐私数据全生命周期合规管控，满足国内外个人信息保护合规要求。

	
	
	10、支持对显示页面进行编辑的功能：至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能。

	
	
	11、一体机具备安全知识弹窗功能，刷脸开门后，一体机可显示实验室安全知识弹窗，并可设置弹窗倒计时时间；

	
	
	12.设备支持接入实验室管控系统专网。

	
	
	13.一体机设备离线、断网时，仍能根据实验室门禁预约数据，正常开启门禁，离线状态下至少支持10000个用户、10000张人脸库、50000张卡片容量、150000笔记录存储。
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	门禁电磁锁套件
	1、含开门按钮：塑料面板，最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；适合埋入式电器盒使用。

	
	
	2、磁力锁：最大静态直线拉力：280kg±5%，断电开锁，满足消防要求，具有电锁状态指示灯，支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/500mA或24V/250mA；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。

	
	
	3、磁力锁支架：高强铝合金材质，表面喷沙，颜色为氧化银；外壳处理：阳极硬化电镀处理；适用门型：木门、金属门；开门方式：90度内开式门；L型支架尺寸：长240*宽48.8*厚30.4(mm)，Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm)。

	
	
	4、门禁加密CPU卡：感应频率13.56MHZ；容量为8K，标准白卡外形。

	
	
	5、含原有机械锁或门禁锁拆除，改造。

	
	
	6、每个实验室的前后门各安装一个电控锁，只有前门准入；前后门电控锁在任何情况下都能从室内打开。
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	室内弱电箱
	1、室内门禁弱电箱，冷轧钢板材质，尺寸300*300*100。

	
	
	2、含1套12V门禁电源模块，1套空气开关，1套电源插排等。
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	多功能气体传感器
	1、采用高精度温湿度传感器，采用工业级微处理器芯片。

	
	
	2、设备输出信号485信号，支持标准ModBus-RTU通信协议，通信地址及波特率可设置。

	
	
	3、设备带有LCD液晶显示屏，抗灰尘防护等级IP65。

	
	
	4、设备壳体带按键设计，可通过按键可设置修改参数。

	
	
	5、集多种测量要素于一体。

	
	
	▲6、根据实验室实际情况，最多可配置3种检测元器件，检测元器件包含：温度、湿度、PM2.5、PM10、TSP、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、烟雾等多种要素。
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	动环监控
主机
	▲1、设备接口：5个RJ45网络接口、1个USB2.0接口、1个调试串口、8路串口(4路RS485口、4路RS485或RS232复用口)、16路模拟量(支持(0-5)V或(4-20)mA)、16路报警输入接口、8路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路蓄电池供电口、1个TF卡槽，提供设备实物图片。

	
	
	2、1U机架式安装，CPU采用嵌入式处理器，配置主频为1.3GHz，内存512MB，FLASH:384MB。

	
	
	3、具有400个三方设备接入协议,涉及UPS、传感器等采集协议，提供检测报告证明复印件。

	
	
	4、具有6路对外DC12V供电接口，最大功率24W。

	
	
	5、传感器接入性能支持16路开关量信号设备接入；16路模拟量输入；每个RS485支持16个传感器共计128个传感器；接入数据（传感器数据数）总数2000个。

	
	
	6、设备支持监测485通讯线、4mA~20mA模拟量输入线的通信状态，支持将传感器数据上传到系统软件平台，并下发到对应实验室门禁一体机上，提供软件功能截图。

	
	
	7、设备支持三级阈值管理(三级上限和三级下限)实现分级报警;支持等于或不等于阈值触发报警功能;支持联动时间设置;支持联动蜂鸣器报警、监视器上图像报警提示和语音播报，语音播报内置多条个性化语音。

	
	
	8、设备均具有权限管理、数据保密、运行日志功能;设备支持设置操作口令，宜有图像加密、防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性，设备有防偶发死机的措施(如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动起动等),死机后的自动恢复时间满足GB20815要求。

	
	
	9、设备支持Modbus RTU、Modbus TCP、Mod busRTU 0ver TCP、IEC104、BACNet、DL645、CJT188协议设置。
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	核心交换机
	1、固化100/1000Mbps SFP光口28个，复用的10/100/1000Mbps电口8个，固化1G/10G SFP+光接口4个。

	
	
	2、交换容量：2.56Tbps，包转发率：786Mpps。

	
	
	3、设备预留2个扩展槽。实配1块电源模块。

	
	
	4、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率：60W。

	
	
	5、设备支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。

	
	
	6、设备MAC地址64K，ARP表项20K，FIB表项12K。

	
	
	7、设备支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms。

	
	
	8、设备支持OpenFlow 1.3协议。

	
	
	▲9、支持接入现有实验室专网，并根据施工需求提供相应的万兆光模块。
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	光纤汇聚
交换机
	1、固化100/1000M SFP光接口24个，10G/1G SFP+光接口4个，电源模块1块。

	
	
	2、交换容量：1.36Tbps，包转发率：291Mpps。

	
	
	3、设备支持抗电网波动能力。

	
	
	4、设备支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。

	
	
	5、设备支持CPU保护功能，支持限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。

	
	
	6、设备支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集。

	
	
	7、设备支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。

	
	
	8、含光汇聚所需的光缆和配件，光缆芯数48芯，并且留有1倍冗余。

	
	
	9、支持接入实验室管控系统专网。

	
	
	10、设备取电使用楼层弱电井的电源专线，不得采用实验室内插座或照明电源。
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	48口POE
交换机
	1、固化10/100/1000M以太网端口48个，固化1G/10G SFP+光接口4个。

	
	
	2、交换容量：672Gbps，包转发率：222Mpps。

	
	
	3、支持POE和POE+，POE最大输出功率400W。

	
	
	4、设备采用静音节能设计，常温整机工作噪声小于35dB，提供官网截图和链接证明。

	
	
	5、设备支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

	
	
	6、设备支持N:1虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，简化管理。

	
	
	7、面板自带一键查看PoE供电状态功能的按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态提供官网截图和链接证明。

	
	
	8、支持接入实验室管控系统专网。

	
	
	▲9、根据现场施工情况，提供光模块的数量满足数据传输要求。
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	24口POE
交换机
	1、交换容量：336Gbps，转发性能：108Mpps。

	
	
	2、10/100/1000M以太网端口24个，1G/10G SFP+非复用口4个。

	
	
	3、支持24个电口POE和POE+远程供电，整机POE功率输出370W。

	
	
	4、设备支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。

	
	
	▲5、根据现场施工情况，提供光模块的数量满足数据传输要求。
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	16口POE
交换机
	1、端口数量：16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口。

	
	
	2、交换容量:36 Gbps，包转发率:26.78 Mpps。

	
	
	3、支持IEEE 802.3at/af。

	
	
	4、端口最大供电功率：30W。

	
	
	5、整机最大供电功率：230W。

	
	
	6、设备支持6KV防浪涌（PoE口）；支持PoE输出功率管理。
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	楼层弱电
机柜
	1、楼层弱电间部署弱电机柜，规格9U、0.35m冷轧钢板；根据施工要求，机柜配置光电转换器、光纤跳线，光缆接线盒，光缆终端盒子，扎带，线缆标签，电源插排等配件辅材。
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	楼层电源
配电箱
	1、楼层配电箱，冷轧钢板材质，尺寸300*300*150，箱内配置两组10A、2P开关，两组三孔10A电箱插座。含电源漏保、空开、导轨、接线排、地线排等。
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	楼宇网络
机柜
	1.标准网络机柜，26U，厚度0.35mm冷轧钢板，尺寸宽600深450高1200mm，含光纤跳线，光缆接线盒，光缆终端盒子，扎带，线缆标签，电源插排等配件辅材。
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	六类国标
网线
	1、六类网线305米，导体材料：无氧纯铜，导体线规：23AWG，导体直径：0.57±0.005mm，含配套超六类网络水晶头。

	
	
	2、绝缘材料：HDPE厚度0.225mm，护套材料：PVC厚度0.6±0.0.2mm。
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	10KVA UPS
电源
	▲1、高频塔式单进单出，容量10KVA、输出功率因数不低于0.8；输入功率因数0.99，市电模式效率93%、电池模式91%，交直流、逆变旁路切换均0ms无间断。

	
	
	2、输入适配能力：50%负载输入电压110-300VAC，100%负载176-300VAC；输入自适应频率46～54Hz/56～64Hz。

	
	
	3、设备输出电气性能：输出可选208/220/230/240VAC；电池模式稳压精度±1%，电流波峰比3:1；线性负载THDv≤3%、非线性负载≤5%。

	
	
	4、输出频率标准：同步校正跟踪46～54Hz/56～64Hz；电池独立输出50Hz±0.1Hz或60Hz±0.1Hz。

	
	
	5、电池供电系统：主机直流电压192～240V可调，配置16节12V100AH蓄电池。

	
	
	6、设备显示与通讯配置：搭载LED指示灯，可显示负载、电量、工作模式及故障；标配RS232接口，可选配SNMP网络监控。

	
	
	7、提供本机中国节能认证证书、测试报告复印件。

	
	
	8、运行模式指示：LED面板覆盖市电、电池逆变、旁路三种工作状态及故障告警显示功能。

	
	
	9、负载适配保障：支持3:1电流波峰比输出，兼顾线性、非线性负载稳定供电。

	
	
	10、含电池柜，含连接线，电池空开，以及从主机到前端硬件设备的电源线路。
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	6 KVA UPS
电源
	1、额定容量：6KVA；额定电压220Vac，额定频率50Hz。

	
	
	2、输入电压范围（120~275）VAC±5，输入频率范围40-70Hz±0.2Hz(电池模式下)。

	
	
	3、旁路电压80VAC×(1±5%)～145VAC×(1±5%)。

	
	
	4、电池节数16节，电池规格：铅蓄电池12V,65AH。

	
	
	5、含电池柜，含连接线，电池空开，以及从主机到前端硬件设备的电源线路。
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	3KVA UPS
电源
	1、在线式UPS电源。

	
	
	2、额定容量：3KVA/2.7KW。

	
	
	3、整机效率：92%，功率因数：0.9。

	
	
	4、含6节电池，蓄电池使用容量：12V-38AH。。

	
	
	5、设备保护功能：短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警。

	
	
	6、含电池柜，含连接线，电池空开，以及从主机到前端硬件设备的电源线路。
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	2KVA UPS
电源
	1、额定容量：2KVA/1600W。

	
	
	‌2、设备输入电压‌：115-300VAC，‌输出电压‌：220V±2%。

	
	
	‌3、设备电池电压‌：72VDC，‌输入/输出模式‌：单进单出（220V输入/输出）。‌

	
	
	4、‌设备转换效率‌：市电模式＞90%，ECO模式＞98%。







附件三
[bookmark: _Toc25685]售后服务计划书
一、售后服务承诺
[bookmark: OLE_LINK5]（1） 质保期为5年，自验收合格之日起计算。
（2）1小时内对维修要求及设备问题响应并提出解决方案，2小时内到达现场提供技术支持，解决问题不超过12小时。
（3）每年进行巡检4次以上。
（4）质保期内所有设备维修、更换配件均不收取任何费用。
（5）质保期内免费提供系统软件升级和漏洞修补服务。
（6）免费提供与学校各系统对接的技术支持和接口开发。
（7）建立专门的售后服务团队，在焦作市设立服务站点，确保响应及时。
（8）提供充足的备件库存，确保维修更换及时。
（9）质保期满后继续提供有偿技术支持服务。
（10）严格遵守学校各项管理规定，保护学校信息安全。
[bookmark: _Toc17123]二、质保期内服务内容
1.设备维修与更换
质保期内，所有投标产品出现非人为损坏的故障，供方免费提供维修和更换服务：
摄像机故障：提供同型号备机更换，48小时内完成更换和调试
门禁设备故障：提供备机更换，确保门禁系统不中断运行，离线模式下仍可正常开门
交换机故障：提供备机更换，配置相同VLAN和路由策略，确保网络不中断
服务器故障：联系原厂商（海康威视、H3C）提供上门维修服务，必要时更换整机
UPS电源故障：更换故障模块或整机，确保供电系统正常
传感器故障：更换同型号传感器，重新配置检测参数和阈值
硬盘故障：硬盘录像机支持热插拔和RAID重建，更换故障硬盘后自动恢复数据
[bookmark: _Toc954]建立备件库，常备关键设备备件，包括：室内云台摄像机备机10套、门禁一体机备机5台、POE交换机备机2台、硬盘备件5块、传感器备机5套、电磁锁备件10套等，确保维修响应及时。
2.系统软件维护与升级
（1）免费提供系统软件版本升级服务，包括功能增强版本和安全补丁
（2）质保期内免费修补系统漏洞，保证系统网络和数据安全
（3）定期优化数据库性能，清理历史数据，确保系统响应速度
（4）根据学校需求免费开发必要的数据和功能访问接口
（5）免费提供与学校新增系统和应用的对接服务和技术支持
[bookmark: _Toc29955]（6）AI行为识别算法模型定期优化，提升识别准确率和减少误报率
3.定期巡检服务
[bookmark: _Toc5801]质保期内每年进行4次以上定期巡检，每季度1次。每次巡检完成后出具巡检报告，记录巡检结果、发现的问题和处理措施，并提交采购人备案。对巡检中发现的隐患及时处理，防患于未然。
4.重大活动保障服务
在项目整体质保服务期内，结合高校实验室运行特点，针对教育部安全专项 检查、开学季、考试季、科研重大活动、校园安全督导、各类实验室专项评审等 关键重点时段，我司严格落实专项保障机制，提供定制化、高等级、全覆盖的重 大活动专项保障服务。全面规避系统卡顿、设备离线、数据异常、告警失效等各 类运行风险，全力保障实验室智能化管控系统稳定、合规、高效、连续运行，确 保学校各类重大教学、科研、检查工作有序开展，具体专项保障内容如下：
（1）开展活动前置专项巡检服务，重大活动提前两周组织专业工程师开展全 点位、全系统排查，全面检查监控设备、环境传感器、门禁UPS系统、网络设备 及平台软件运行状态，整改参数偏移、设备隐患、系统漏洞、数据异常等问题， 确保所有设备百分百正常在线运行。
（2）实行重大活动驻场值守保障，活动全程安排资深工程师驻场值守，7× 24 小时实时监测系统运行状态、设备在线率、数据传输、告警推送及AI识别运行 情况，随时处置突发故障。 
（3）配备充足应急备件备机保障，提前储备摄像机、传感器、门禁配件、网 络设备、UPS配件等全套应急物资，出现设备故障可实现即时更换、秒级恢复，杜 绝长时间设备离线问题。
（4）开通厂商技术绿色通道，与设备原厂、软件研发团队建立专属应急通道， 重大活动期间享受优先技术对接、优先故障研判、优先问题修复服务，保障疑难 问题快速闭环。 
（5）开展系统数据专项合规梳理，重点核对安全检查台账、告警记录、运维 日志、设备运行数据，规整数据归档、完善日志审计，确保迎检资料完整合规、 可查可溯。 
（6）实施系统压力加固优化，活动前对平台服务器、网络链路、AI分析算力 进行专项优化，清理系统冗余缓存、优化带宽负载，保障高峰期多设备并发运行 不卡顿、不宕机。 
（7）建立应急处置专班机制，重大活动期间组建专项保障小组，明确值守人 员、响应流程、处置预案，针对断网、断电、设备故障、系统告警等突发情况快 速应急处置。 
（8）活动后出具专项保障报告，汇总巡检内容、问题整改、值守情况、系统 运行分析，形成完整保障台账，为学校实验室常态化安全管理提供数据支撑与运 维参考。
三、质保期满后技术支持与维修服务方案
本项目免费质保期结束后，供方将持续为校方提供长期、稳定、规范的有 偿技术支持与设备维修服务，在原有基础服务上拓展多元化售后保障内容，全方 位保障整套实验室智能化管控系统长期可靠、稳定合规运行，确保学校实验室安 全智能化管理工作持续有序开展。具体售后服务内容如下：
(1) 提供7×24小时全天候技术支持热线服务，随时响应校方各类技术咨询、 故障报修、参数调试需求，优先通过远程协助方式快速解决系统软件、设备联网、 数据异常、告警故障、权限配置等各类常见技术问题。
(2) 提供常态化现场维修服务，针对硬件损坏、线路故障、设备失灵等远程 无法解决的问题上门处置，仅收取设备配件成本费和合理人工服务费，无任何隐 形收费，有效降低校方运维成本。
(3) 提供系统软件功能扩展与版本升级服务，可根据校方管理需求、政策更 新，开展功能新增、模块优化、AI算法迭代、系统版本升级等服务，相关费用根 据实际需求友好协商确定。
(4) 提供灵活的年度维护合作方案，校方可按需选择全包式年度维保或按次 付费维护模式，适配学校运维预算，保障系统全年稳定运行。
(5) 永久提供免费技术咨询与系统使用指导，持续为校方运维人员、管理人 员答疑解惑，提供基础运维、操作使用常态化指导服务。
(6) 提供定期系统巡检服务，可按季度、半年度开展现场专项巡检，排查设 备隐患、系统漏洞、线路老化、参数偏移等问题，提前规避系统故障。
(7) 提供数据维护与备份优化服务，支持定期整理平台台账数据、日志数据、 告警记录，优化数据库运行状态，保障数据完整可追溯。
(8) 提供设备校准调试服务，针对热成像测温、气体传感器、云台监控等设 备，提供精准校准、参数优化、画面调试服务，保障设备监测精度达标。
(9) 提供接口适配与兼容维护服务，针对学校平台版本更新、接口迭代，提 供适配调试服务，保障系统对接稳定、数据双向同步正常。
(10) 提供应急故障兜底保障服务，针对突发系统瘫痪、设备大面积离线等紧 急情况，优先调配技术资源加急处置，最大限度缩短故障停机时间。
四、售后单位及电话
售后单位名称：河南钛马信息技术有限公司
联系人：程传奇
电话：18137273363

















附件四
到货开箱验收报告
	供应商
	

	使用单位
	

	合同号
	
	主要货物名称
	

	合同规定
到货日期
	
	实际到货日期
(由使用单位填写)
	

	
验收
情况
说明



	外包装情况
	合格
	不合格

	
	说明书、合格证、检验证、使用手册、维护手册、装箱清 单等其它技术文档情况
	齐全
	不齐全

	
	外观质量（损伤、损坏、锈蚀情况）是否合格
	合格
	不合格

	
	主机、附件、零配件、工具等数量是否齐全（按合同、装 箱单检查）
	齐全
	不齐全

	
	名称、规格、型号、制造商是否完全符合合同要求（按采 购合同检查）
	符合
	不符合

	供应商
意见
	（上述验收情况是否属实，有无其他说明）

代表（签字）：                         年    月    日

	
使用单位
意见
	（上述验收情况是否属实，有无其他说明）

负责人（签字）：                        年    月    日

	
校档案室
意见
	大型仪器设备存档资料：

负责人（签字）：                        年    月    日


注：本表填写完毕，请使用部门在实际到货后一周内送交国资处资产管理科备查。
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